| Мотор воздушный стоматологический TX-414 9С ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации нового наконечника необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней. Спасибо за то, что выбрали наши наконечники. Надеемся, что Вы оцените преимущества работы с инновационными наконечниками. Описание изделия Микромотор воздушный. Предназначен для закрепления наконечников и приведении их во вращение при выполнении зубоврачебных работ . Область применения - терапевтическая и ортопедическая стоматология. Данным инструментом может работать только обученный, квалифицированный персонал. Технические характеристики: Давление воздуха (КПа (кгс/см2 ); Скорость вращения мотора (об. в мин.); Потребление воздуха (л/мин); Вес (г). 245 (2.5); 22000; 42; 90. 294 (3.0); 25000; 51. 392 (4.0); 27000; 72. Уровень шума, не более, dB 65 Правила техники безопасности. Если при работе мотора обнаружится вибрация, шум, или нагрев - немедленно прекратите его использование и обратитесь в местную службу поддержки клиентов. Не ронять, не подвергать мотор нагрузкам и ударам! Мотор должен храниться очищенным и смазанным. При проведении дезинфекции не допускается погружение мотора в дезраствор. Ненадлежащий уход и техобслуживание могут привести к преждевременному износу и поломке мотора. Хранение и транспортировка инструмента Процедура хранения и транспортировки должна соответствовать контракту Хранить можно при относительной влажности 80%, хорошей вентиляцией, избегайте воздействия коррозийных газов. Компектация: 1. Микромотор воздушный TX-9С - 1 шт. 2. Руководство по эксплуатации Гарантия 1. Гарантия данного инструмента распространяется на производственные дефекты и действует в течение одного года на корпус с даты реализации инструмента, гарантия на картридж – 90 дней, гарантия на подшипники не распространяется. 2. Гарантия распространяется только на ремонт или замену деталей с производственными дефектами, наличие таких дефектов должно быть должным образом засвидетельствовано производителем или через официальную сеть технической помощи. 3. Данная гарантия не распространяется на неисправности, произошедшие не соблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, из-за падения, ударов, неправильного хранения, действия природных факторов, и технических работ, проведенным не уполномоченным персоналом. 4. Действие гарантии прекращается по истечения ее срока действия, из-за изменений, внесенных в инструмент или использования неправильных креплений, и если технические работы были проведены неуполномоченным лицом. 5. Ремонт и замена деталей во время гарантийного периода не служит поводом для продления изначального срока действия этой гарантии. 6. Данная гарантия распространяется на ремонт и замену бракованных деталей, и не включает детали, подвергшиеся естественному износу, в соответствии с вышеприведенными условиями. 7. Замененные детали по гарантии, свободные от долгов являются собственностью поставщика. | Для настройки рабочего давления воздуха в микромоторе необходимо обратиться в местную службу поддержки клиентов. Смазка наконечника Используйте только оригинальную смазку TOSI. Смазывайте мотор в течение 1-2 секунд. Процедура смазки: Встряхните баллон 3-5 раз. Затем вставьте насадку в отверстие подачи воздуха до упора и распыляйте спрей в течение 1-2 секунд. Подключите микромотор, включите в работу. После остановки бора удалите с мотора салфеткой излишки масла. Эксплуатация наконечника ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, проверьте работу мотора вне полости рта пациента. Работать только с исправными инструментами, которые необходимо использовать по назначению и тем самым обезопасить пациента и третьих лиц от любой возможной опасности. Переключатель Вращение вперёд (по часовой стрелке): поверните кольцевой переключатель в (F) сторону. Вращение назад : поверните кольцевой переключатель в ( R ) сторону. Когда переключатель находится между (F) или (R) мотор прекратит вращение . Наружная очистка мотора Почистите инструмент снаружи 70% этиловым спиртом или другим дезинфицирующим средством, не содержащим аммиак, кислоту или хлор. Гарантийный талон Номер наконечника_________________________________________ Покупатель_________________________________________________ Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен_________________________________________________ Дата продажи_______________________________________________ Продавец__________________________________________________ М.П. Сведения о ремонте ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ |
| --- | --- |